ZXY600x系列

智能化DC-DC稳压电源

用

户

手

册

Rev1.1

2012.2.20

一、产品简介

ZXY600x系列智能化DC-DC直流电源供应器是我们最新研制的具有恒压和恒流功能的电源产品，基于BUCK架构的开关电源技术，工作频率高达150kHz，具有极宽的输入电压范围可达15V到62V，输出实现了电压的0到60V连续调节（需要注意的是BUCK架构不能升压，输出永远比输入低），电流根据不同型号，实现0到3A（5A）连续调节，该系列电源可以在标定电流最大值下满负荷下连续工作，发热量极小。

整个电源由单片机控制输出，LCD1602液晶显示，能够显示输出电压、输出电流、输出功率，输出电量（AH），输出时间以及恒压CV和恒流CC状态指示等多项参数，同时具有多种智能关断功能，适合实验室、工厂、车间以及蓄电池充电等多种应用场合。本手册主要针对的是ZXY6005的品种。

二、各部分功能介绍

三、性能指标及有关说明

输入电压范围：DC15~62V

输出电压调节范围：DC0~60V

输出电流调节范围：0~5A

电源效应：CV小于0.5%+10mV  CC小于1%+5mA

负载效应：CV小于0.5%+10mV  CC小于1%+5mA

输出纹波：<  50mVpp

100Hz波动传输比：小于1/10000（注：此指标说明本DCDC可以使用变压器整流滤波之后的电压作为主电源！）

典型效率：在输入32V，输出24V情况下高达90%左右

显示精度：10mV，1mA

电压显示误差：±0.5%+2个字

电流显示误差：±1%+5个字

保护类型：

过电压OVP：设定范围0.01V到62.00V

过电流OCP：设定范围0.001A到5.100A

过功率OPP：设定范围0.001W到300.0W

过充电OAH：设定范围1mAH到900AH

超时OFT：设定范围1秒到90小时

四、操作方法

注：以下说明，前5条是基本操作方法，第6条后面介绍的是本机的一些特别功能设定。

1.正确连接输出接线端，注意正负极不可接错，打开电源，液晶屏幕默认显示预设电压电流值的界面，此时输出是关断的，调节电压和电流电位器可以改变电压电流的预设值，如下图所示：

上面图片表示电压设定在12.34V，电流设定在1.235A，NOR是Normal的缩写，表示是常态，OFF表示当前处于关断状态。

2.此时可以按下OUT按键，电源进入工作状态，工作状态显示的是实时电压、电流、功率、充电容量四种量值，如下图所示：

从上面看的出，电压实际值是12.36V，这和预设的电压值有少量差异属于正常现象，由于没有带负载，所以电流显示是0A，换算的功率也是0W，0mAH是充电容量，属于一个累积值，有电流后，这个数值会不断增大的。CV表示当前是恒压模式，ON则表示电源输出端已经输出电压了，此时液晶右面的LED中，CV和ON指示灯亮。

3.在输出接上负载，对应电流值会显示当前的输出电流，如下所示：

从这个图片看得出，接上负载后，电流已经有了，实际值是0.834A，输出功率是10.30W，20mAH这个值会一直在递增，此时按按键，可以把mAH的值清零重新累计。

4.按下按键，可以切换到时间显示，如下所示：

时间显示的格式为（小时：分钟：秒），这个时间只有电源处于输出状态（ON），才会有计时，关断状态会停止计时，同样的，在这个状态下，按下能够清零时间计时。

5.按下，回到功率和mAH显示模式，并且减小负载电路，能够看到电流会不断增大，当增加到约为设定值1.235A时，输出会进入恒流工作模式，如下图所示：

上面可以看出电流和设定值1.235A也有少量偏差，这个也属于正常现象，状态指示为CC恒流状态，同时液晶屏右边的CC灯和ON灯是点亮的。

6.在关断状态，按和按键，能够循环调出各个特定功能，按下OK按键能够进入相应功能，说明如下：

SET  U-CAL：校准电压的测量值

SET  I-CAL：校准电流的测量值

SET  OVP：设定过压保护值

SET  OCP：设定过流保护值

SET  OPP：设定过功率保护值

SET  OAH：设定过充电容量保护值

SET  OFFTIME：设定超时保护值

---SAVE  DATA！---：保存设定参数

Start up：OFF  设定开机是否开启，默认是关断的

System Recover   系统恢复，当您调乱以后，用这个功能可以方便恢复出厂设定

Sound Enable：ON  声音设定，默认声音提示是开启的。

SET  U-CAL和SET  I-CAL这两项功能是调整输出电压电流的测量值，当您发现实测值和实际值有出入时，可以进入该两项功能调整，这个调整不建议用户随便尝试，如果需要，请向我们索取操作方法，本手册不做说明。

7.OVP，OCP，OPP，OAH，OFFTIME这五项属于智能关断功能，可以设定电压超限，电流超限…的自动关闭功能，下面仅以OCP为例进行说明，其他几种操作类似，用户可以自行尝试。

(a)在输出关闭情况下，按动和按键，调整到如下界面：

(b)此时，按下OK按键，则进入过流保护OCP设定：

这种情况表示已经可以设定OCP值了，默认是0，表示不开启OCP功能，只要设定为非0值，就开启了OCP的功能，按上下按键可以改变这个值大小，长按能够快速变化，比如设定为0.5A，如下所示：

(c)按下OK按键确认设定，此时会回到电压电流预设界面，按下输出OUT按键，并不断增加电流，当增至0.5A时，机器自动关断，并提示本次关断的原因是过流保护OCP，如下所示：

(d)到此为止，OCP功能已经生效，但是这个设定值并没有存到机器的FLASH里面，也就是说掉电以后，这个值会丢失，如果需要存储，则看下面第8条介绍。

8.存储参数功能能够把当前的设定参数存储到机器的FLASH，下次上电自动调入，操作也很简单，可以把界面调整到如下图：

此时，按下OK按键就保存参数了。

9.开机默认是关断的，在如下界面，按下OK按键，能够改变开机是否开启机器，设为ON就开启了

10.如果需要取消声音，或者开启声音提示，在下面界面完成：

同样，也是按下OK改变设定。

11.如果您的机器调乱了，也不要紧，这个电源有恢复出厂设定功能，如下所示：

此时，只需按下OK按键就能够恢复设定到初始值。

五、发货清单

1ZXY6005电源                    1台

2012年2月20日

良创电子  http://www.cdianzi.com

良仔创意之家淘宝店：http://chuangyizhijia.taobao.com